**Zał. 2 do SWZ, D10.251.118.C.2024**

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

**Nazwa WYKONAWCY: …………………………………………………………**

**Część 1**

**Zatapiarka**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów wymaganych** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2024 |  |
|  | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
|  | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp. z o.o. |  |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** |
| **Lp.** | **Opis parametrów wymaganych** | **Parametr wymagany i wskazany do oceny** | **Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
|  | Nastołowe urządzenie do zatapiania w parafinie badanego materiału histopatologicznego | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy do zarządzania pracą urządzenia, wyświetlający nastawy i odczyty | Tak |  |
|  | Urządzenie o parametrach termicznych modułu do zatapiania (komora parafiny i komory ogrzewająca) w zakresie min. 50 do 75°C | Tak, podać |  |
|  | Regulacja temperatury płyty chłodzącej w zakresie min. -10 do 0℃ | Tak, podać |  |
|  | Czas potrzebny na rozgrzanie modułu zatapiania maks. 4h (od temp. pokojowej) | Tak, podać |  |
|  | Zbiornik na parafinę maks. do 6l | Tak, podać |  |
|  | Ładowność komory grzewczej maks. do 150 kasetek | Tak, podać |  |
|  | Przycisk nożny do dozownika parafiny | Tak |  |
|  | Programowalne automatyczne czasy gotowości i wyłączenia | Tak |  |
|  | Oświetlenie LED z regulowaną mocą światła | Tak |  |
|  | Tryb czyszczenia uchwytu pęsety | Tak |  |
|  | Dwie powierzchnie ogrzewające – każda na min. 8 kasetek | Tak, podać |  |
|  | Moduł chłodzący na min. 50 zatopionych bloczków | Tak, podać |  |
|  | Wymiary modułu zatapiania maks. (szer. x gł. x wys.) 600 x 650 x 400 mm | Tak, podać |  |
|  | Wymiary modułu chłodzącego maks. (szer. x gł. x wys.) 600 x 650 x 400 mm | Tak, podać |  |
|  | Komplet akcesoriów do oferowanej zatapiarki: pęseta elektryczna – 1 szt. ,pęsety klasyczne – min. 2 szt., lupa – 1 szt., zestaw dociskaczy do zatapianego materiału - 2 szt. (w dwóch różnych wielkościach) | Tak |  |
|  | Materiały eksploatacyjne: wosk parafinowy, kasetki, system form bazowych | Tak |  |

**UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ**