OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie prześwietlarki RTG w Areszcie Śledczym w Elblągu
Wymagania ogólne:
1. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, kompletny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r., posiadać trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji.
2. Wykonawca musi posiadać zezwolenie, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe na wykonywanie działalności polegającej na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące na terenie Polski.
3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe i przepisu wykonawczego do w/w ustawy – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.
4. Wykonawca musi posiadać aktualną autoryzacje producenta na sprzedaż, dostawę, instalację oraz serwis urządzeń rentgenowskiego do prześwietlania paczek i bagaży.
5. Wykonawca dostarczy na własny koszt zamawiane urządzenia na adres Użytkownika, dokona ich instalacji i uruchomienia w miejscu pracy oraz przeprowadzi kontrolę dozymetryczną potwierdzoną przez inspektora ochrony radiologicznej.
6. Wykonawca w imieniu Użytkownika, opracuje niezbędną dokumentacje w celu uzyskania przez Użytkownika zgody / zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu urządzeń rentgenowskich. Wszelkie koszty z uzyskaniem ww. zezwolenia poniesie Wykonawca. Dokumenty muszą być zaopiniowane przez inspektora ochrony radiologicznej.
7. Na urządzenia, w chwili ich przekazania Zamawiającemu, winny być wystawione przez Wykonawcę stosowne dokumenty gwarancyjne.
8. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny na okres 10 lat od daty zakończenia gwarancji.
9. Dostawa obejmuje montaż urządzeń we wskazanych miejscach, instalację i uruchomienie,
   a także przeszkolenie w miejscu ich instalacji, użytkowników i osób odpowiedzialnych za prawidłową pracę urządzeń.
10. Urządzenia powinny posiadać w załączeniu kompletne wyposażenie, takie jak: dodatkowe przewody i inne części dostarczone fabrycznie, oprogramowanie z licencjami na oryginalnych nośnikach zewnętrznych zawierających: system operacyjny, sterowniki do podzespołów, oprogramowanie narzędziowe itp.
11. Wykonawca zapewnia wykonywanie nieodpłatnych przeglądów rocznych wraz z nieodpłatnymi pomiarami dozymetrycznymi potwierdzonymi przez inspektora ochrony radiologicznej przez okres 48 miesięcy – łącznie 4 przeglądy z pomiarami (nie wliczając w to pomiarów wykonanych podczas uruchomienia urządzenia).

Parametry techniczne i wymagania:
Parametry ogólne	Dane techniczne
Wymiary zewnętrzne urządzenia	długość minimum 1300 mm, maksimum 1400 mm (bez stołów rolkowych) / szerokość – max. 790 mm (tak aby można było przenieść urządzenie przez drzwi o szerokości 80 cm) / wysokość – max bez monitora 1300mm
Minimalne wymiary wewnętrzne tunelu	szerokość – min. 530 mm / wysokość – min. 350 mm
Maksymalne wymiary wewnętrzne tunelu	szerokość – max. 600 mm / wysokość – max. 400 mm
Konstrukcja tunelu	tunel przelotowy
Minimalna wysokość taśmociągu od podłoża	min. 700 mm / max. 800 mm
Funkcje taśmociągu	możliwość zmiany kierunku przesuwu taśmy
Minimalna wytrzymałość obciążeniowa taśmociągu	min. 150 kg
Maksymalna waga urządzenia	max. 340 kg
Konstrukcja urządzenia	konstrukcja jednolita / klawiatura do obsługi na wysokości 75-85 cm od podłogi, zespolona z urządzeniem (fabrycznie wbudowana) z możliwością zamknięcia na klucz w obudowie urządzenia z możliwością demontażu i usytuowania w odległości do 5 m.od urządzenia, w taki sposób, aby nie pozostawiała dziury w obudowie urządzenia / klawiatura do obsługi urządzenia wyposażona w 3 swobodnie programowalne przyciski na pulpicie operatora (personalizacja ustawień) – umożliwiające ustawienie poszczególnym operatorom (indywidualnie) preferowanych funkcji obróbki obrazu pod kątem jasności, kontrastu, kolorów itp. w celu łatwiejszego i szybszego wykrywania pożądanych przedmiotów np. metali, substancji niebezpiecznych itd. / wszystkie elementy wbudowane w urządzenie, z wyjątkiem monitorów / urządzenie powinno być wyposażone w kółka jezdne z możliwością zablokowania w miejscu ostatecznej instalacji i w wykręcane stopki umożliwiające zmianę wysokości pracy/ regulację wysokości taśmociągu w zakresie od 0 do 25mm / urządzenie powinno być wyposażone w stoły rolkowe o dł. minimalnej 300mm, maksymalnej 500mm (konstrukcja stalowa) na wejściu i wyjściu tunelu inspekcyjnego, z możliwością mocowania do urządzenia. Stół rolkowy powinien mieć taką samą nośność jak taśmociąg w urządzeniu – tj. wytrzymać obciążenie min. 150 kg
Zasilanie	230 V, 50-60 Hz
Temperatura pracy	temperatura pracy urządzenia w zakresie nie mniejszym od 0º C do + 40º C przy wilgotności powietrza do 95%
Rozdzielczość liniowa	min. 38 AWG
Rodzaj generatora	generator o napięciu anodowym o mocy nie mniejszej niż 160 kV
Penetracja stali	min 37 mm
Maksymalna dawka promieni rentgenowskich	poziom promieniowania na powierzchni obudowy – max. 1,0 uSv/godz. )
Cykl pracy	działanie w cyklu pracy ciągłej
Bezpieczeństwo	źródło promieniowania bezpieczne dla obsługi i osób postronnych, / urządzenie powinno być bezpieczne dla kontrolowanej żywności, dla nośników informacji magnetycznej, dla filmów fotograficznych, gwarantowane: do ISO 1600 (33 DIN) / urządzenie powinno być wyposażone w minimum 3 przyciski bezpieczeństwa odcinające zasilanie – ( od strony wejścia do tunelu , wyjścia z tunelu i od strony operatora) / Skaner musi być urządzeniem całkowicie bezpiecznym dla otoczenia oraz jego obsługi. Musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe i rozporządzenia wykonawcze) oraz prawa europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej – ICPR60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia. / Urządzenie powinno spełniać warunek uruchamiania emisji promieniowania wyłącznie gdy w tunelu inspekcyjnym zostaną wykryte jakiekolwiek obiekty ( czujniki wejścia i wyjścia z tunelu) , a w pozostałym czasie pracy generator nie emituje promieniowania , / Skaner musi posiadać układ automatycznie wyłączający promieniowanie w przypadku wystąpienia błędów w działaniu. / Tunel inspekcyjny musi być zabezpieczony obustronnie przez kurtyny gumowo-ołowiane, chroniące przed rozproszeniem promieniowania na zewnątrz
Monitor i sposób wyświetlania obrazów	min. LCD 21,5”, FULL HD – kolor – 2 szt. działające równocześnie; / podgląd prześwietlanych przedmiotów równocześnie na dwóch monitorach przy użyciu dwóch różnych (dowolnie wybranych) funkcji obróbki obrazu jednocześnie, co znacznie ułatwia i przyśpiesza analizę obrazu, zwiększa dokładność i precyzję wykrywania zagrożeń - np.: / - na jednym monitorze pseudokolor, na drugim materiały nieorganiczne; / - na jednym obraz w kolorze, na drugim negatyw; / - na jednym obraz monochromatyczny, na drugim materiały organiczne; / Powyższe obrazowania powinny być możliwe przy różnych wielkościach powiększeń czyli np. na jednym monitorze materiały organiczne z powiększeniem x2, a na drugim np. tryb czarno-biały / negatyw z powiększeniem x16 itd. itp.
Rozdzielczość obrazu	min. 1280 x 1024
Funkcje obrazu	cyfrowy ZOOM obrazu min. 64 razy / funkcje obróbki obrazu zwiększające czytelność i przejrzystość obrazu / tryb wyświetlania obrazu umożliwiający rozróżnienie materii organicznej i nieorganicznej, mieszanej i o dużej gęstości poprzez pomiar liczby atomowej Z (różne kolory prześwietlonego materiału – minimalna ilość kolorów – 6 - nie licząc koloru białego, czarnego i różnych odcieni tego samego koloru) z funkcją usuwania poszczególnych warstw obrazu i zwiększenia wyrazistości. Kolory zależne od liczby atomowej prześwietlanych materiałów. / Dowolnie wybrana funkcja (min.1 z niżej wymienionych): 1)Ulepszone oprogramowanie do przetwarzania obrazu – Funkcja wzmocnienia wyrazistości szczegółów fragmentu obrazu o dużej gęstości w czasie rzeczywistym / lub opcjonalnie: / 2) Funkcja obrazowania w 8 kolorach zamiast 6 kolorów / płynnie przesuwający się obraz rzeczywisty skanowanego przedmiotu z możliwością płynnego cofania obrazu / funkcja obrazu czarno-białego / funkcja obrazu w postaci negatywu / widok poprzedniego obrazu / pomiar liczby atomowej Z - możliwość sprawdzenia liczby atomowej poprzez zaznaczenie wybranego obszaru w skanowanym obrazie / archiwizacja obrazów na płytach DVD lub innych nośnikach danych / automatyczne wykrywanie (zaznaczanie) materiałów potencjalnie niebezpiecznych / oprogramowanie TIP – Projekcja Obrazów Wirtualnych Zagrożeń / alarm gęstości / program szkoleniowy operatorów
Oprogramowanie	oprogramowanie w języku polskim / wbudowane menu w języku polskim / tablica kontrolna/program wizualizujący podstawowe parametry urządzenia takie jak odczyt napięcia zasilaczy, napięcie generatora oraz informacja o pojawiających się błędach w funkcjonowaniu urządzenia. Powinno to być narzędzie umożliwiające przeprowadzenie przez operatora bezpośredniego odczytu podstawowych informacji o systemie i urządzeniu RTG.
Inne parametry techniczne komputera	twardy dysk o pojemności min. 256 GB / opcjonalnie - 1TB / wyświetlanie daty i czasu / stabilizator do zabezpieczenia pracy systemu przed skokami napięcia / licznik bagażu / licznik dzienny bagażu
Gwarancja	min. 24 miesiące
Warunki serwisu (czas usunięcia awarii i usterek)	ewentualne usterki zgodnie z formularzem ofertowym nie później niż 14 dni od chwili zgłoszenia, / ewentualne awarie zgodnie z formularzem ofertowym nie później niż w 96 godz. od chwili zgłoszenia, / w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w czasie dłuższym niż w 96 godz. od chwili zgłoszenia, Wykonawca zapewni, nie później niż do końca piątej doby od zgłoszenia awarii, urządzenie zastępcze o cechach użytkowych urządzenia naprawianego lub lepszych.
Urządzenia powinny posiadać	oznaczenie CE: / odnośnie oferowanych urządzeń, zgodnie z ustawą o ocenie zgodności / oznaczenia bezpieczeństwa pracy: / certyfikat zgodności CE / certyfikat dotyczący bezpieczeństwa przemysłowego oraz elektromagnetycznego (EMC) / dokument potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa filmów fotograficznych: minimum ISO1600 (DIN33); / w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dokument potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe i rozporządzenia wykonawcze) oraz prawa europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej – ICPR60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) / oświadczenie producenta dotyczące możliwości pracy oferowanego urządzenia w trybie ciągłym: 7 dni w tygodniu /24 godziny na dobę
Do każdego urządzenia dołączone muszą być następujące dokumenty	dokument gwarancyjny / dokumentacja techniczna w języku polskim / instrukcja obsługi w języku polskim / licencja na zainstalowane oprogramowania / dopuszczenia i certyfikaty potwierdzone za zgodność wraz z tłumaczeniem na język polski